大庆油田总医院裂隙灯项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：裂隙灯

数    量：1台

设备用途： 用于评估眼前节的健康状况。

2、预算金额：3.5万元/台

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

(一)显微镜

1、类型：带交角型双目镜筒的伽俐略放大型

2、倍率形式：转鼓式5级变倍

3、目镜：12.5×

4、总倍率/视场直径：6×/(33mm  10×/(22.5mm  16×/(14mm  25×/(8.8mm       40×/(5.5mm

5、瞳距调节范围：55mm～75mm

6、屈光度调节：-5D～+3D

★7、压平眼压计接口为标准接口

★8、可与压平眼压计相连接。

(二)照明裂隙

1、裂隙投影倍率：1×

2、裂隙宽度：0mm～14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

3、裂隙长度（葫芦孔）：1mm～14mm连续可调

4、光斑直径：：(0.2mm、(1mm、(2mm、(5mm、(10mm、(14mm

5、裂隙角度：0(～180(由垂直到水平方向连续可调

6、裂隙倾斜：5(、10(、15(、20(四档

7、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片

★8:、照明灯泡：12V30W定位卤钨灯泡

★9、照明亮度：≥120000lx，无极调节。

(三)运动底座

1、前后移动：≥90mm

2、左右移动：≥100mm

3、前后左右微动：≥15mm

4、上下移动：≥30mm

(四)头架颚托部

1、上下移动：≥80mm

2、固视灯：红色LED

(五)电源

1、额定电压：AC 110V/60Hz 或220V/50Hz

2、输入功率：≤58VA

3、输出电压：照明灯：0V～11.6V   固视灯：7.2V

4、变压器热断路器：动作温度≤130°

四、配置需求:

1、备用灯泡：1个

2、挡气板：1个

3、对焦棒：1个

4、防护盖：1个

5、导轨护罩：2个

6、照明部件：1个

7、显微镜（带底座部件）：1个

8、备用长反光镜：1个

9、备用短反光镜：1个

10、电动仪器升降台（除台面）：1个

五、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，如24小时未到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的6%支付违约金。

4、保修期、保修期内的开机率：保修期 12 个月，保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月。

5、提供现场培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。